22-TA-3635: Noteikumu projekts (Grozījumi)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība"

TA saskaņojamie dokumenti

Noteikumu (grozījumu) projekts 2.0

Anotācija (ex-ante) 3.0

MK sēdes protokollēmuma projekts 1.0

Noteikumu konsolidētā versija 4.0

Papildu dokumenti (Viedokļu pārskats)

Atzinuma sniedzējs

Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība

Atzinums iesniegts

16.02.2026.

Atzinuma sniegšanas termiņš

20.02.2026.

Saskaņošanas rezultāts

Nesaskaņots

Pieejamības statuss

Vispārpieejams

| Nr.p.k. | Projekta redakcija | Iebildums / Priekšlikums | Autors |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 223. nr.; 2018, 157. nr.) šādus grozījumus: | Iebildums LMIFB ieskatā izteiktā 4. punkta redakcija nav pārdomāta. Tā būtu attiecināma uz viesstrādniekiem, kas pamata darba vietā neveic darbības ar JSA. Pretējā gadījumā tiek uzlikts nepamatots slogs - divi dažādi operatori veiks vienu un to pašu darbību – viena un tā paša strādnieka dozu novērtēšanu. Piedāvātā redakcija “4. Operators nodrošina apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu arī tiem apstarošanai pakļautiem darbiniekiem, kurus nenodarbina operators, kas ir atbildīgs par operatora kontroles un pārraudzības zonām, bet kuri šajās zonās veic kādas darbības (turpmāk – viesstrādnieki), ja šo viesstrādnieku darba devējs apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu nenodrošina.” | Artūrs Grigorjevs |
| 2. | Noteikumu konsolidētā versija 4. Operators nodrošina apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu arī tiem apstarošanai pakļautiem darbiniekiem, kurus nenodarbina operators, kas ir atbildīgs par operatora kontroles un pārraudzības zonām, bet kuri šajās zonās veic kādas darbības, tai skaitā arī mācekļiem un studentiem (turpmāk - viesstrādnieki), sadarbojoties ar viesstrādnieku darba devēju. | Iebildums LMIFB ieskatā izteiktā 4. punkta redakcija nav pārdomāta. Tā būtu attiecināma uz viesstrādniekiem, kas pamata darba vietā neveic darbības ar JSA. Pretējā gadījumā tiek uzlikts nepamatots slogs - divi dažādi operatori veiks vienu un to pašu darbību – viena un tā paša strādnieka dozu novērtēšanu. Piedāvātā redakcija “4. Operators nodrošina apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu arī tiem apstarošanai pakļautiem darbiniekiem, kurus nenodarbina operators, kas ir atbildīgs par operatora kontroles un pārraudzības zonām, bet kuri šajās zonās veic kādas darbības (turpmāk – viesstrādnieki), ja šo viesstrādnieku darba devējs apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu nenodrošina.” | Artūrs Grigorjevs |
| 3. | Noteikumu konsolidētā versija 18.2.2. ne retāk kā reizi trijos gados - radioaktīvās vielas nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem, kurus lieto nemedicīniskajā apstarošanā dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas, datortomogrāfijas iekārtām un elektronu paātrinātājiem, kurus lieto nemedicīniskajā apstarošanā, radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem, kurus lieto medicīnā, medicīniskām un nemedicīniskām radioloģiskām ierīcēm, kuras lieto, apzināti apstarojot cilvēku nemedicīniskā attēlveidošanas nolūkā; | Iebildums LMIFB atbalsta SIA "INLAB" priekšlikumu nodrošināt PAN3D iekārtām darba vietas monitoringu reizi 3 gados. Ņemot vērā PAN3D skaita pieaugumu Latvijā, kā arī šo iekārtu salīdzinoši lielās dozas jaudas (piem., modelim CS 9600, no iekārtas specifikācijas: gaisa kerma pie maksimālās iekārtas jaudas 60 W, noslodzes 14 izmeklējumi stundā, attālumā 1 m var sasniegt 329 uGy, kas, pārrēķinot uz efektīvo dozu pārsniedz šī noteikumu projekta piedāvāto optimizācijas kritēriju 300 uSv no viena starojuma avota), darba vietas monitoringa biežuma pielidzināšana datortomogrāfijas biežumam ir loģisks. Piedāvātā redakcija 18.2.2. ne retāk kā reizi trijos gados - radioaktīvās vielas nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem, kurus lieto nemedicīniskajā apstarošanā dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas, pamorāmas 3D zobārstniecības iekārtā, datortomogrāfijas iekārtām un elektronu paātrinātājiem, kurus lieto nemedicīniskajā apstarošanā, radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma avotiem, kurus lieto medicīnā, medicīniskām un nemedicīniskām radioloģiskām ierīcēm, kuras lieto, apzināti apstarojot cilvēku nemedicīniskā attēlveidošanas nolūkā; | Artūrs Grigorjevs |
| 4. | Noteikumu konsolidētā versija 39.12.3. darbinieka noteiktā laikposmā un gadā saņemtā jonizējošā starojuma doza visam ķermenim (ārējais, iekšējais un kopējais apstarojums, mSv); | Iebildums Lūdzam skaidrot noteikumu projektā tos jēdzienus, kuru skaidrojums nav sniegts nevienā citā normatīvajā aktā, piemēram, “ārējais apstarojums”, “iekšējais apstarojums”. Piedāvātā redakcija - | Artūrs Grigorjevs |
| 5. | Noteikumu konsolidētā versija 39.12.4. darbinieka noteiktā laikposmā un gadā saņemtā jonizējošā starojuma doza ķermeņa daļām un iekšējiem orgāniem (ārējais un iekšējais apstarojums, mSv). | Iebildums Lūdzam skaidrot noteikumu projektā tos jēdzienus, kuru skaidrojums nav sniegts nevienā citā normatīvajā aktā, piemēram, “ārējais apstarojums”, “iekšējais apstarojums”. Piedāvātā redakcija - | Artūrs Grigorjevs |
| 6. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums Ievērojot, to ka Projekta mērķis ir mazināt administratīvo slogu operatoriem, LMIFB aicina vienkāršot normatīvā akta prasības – ietverot skaidrus, viennozīmīgus un nepārprotamus jēdzienus, kas atvieglotu operatoru ikdienas darbu. Piekrītam SIA "INLAB" priekšlikumam par 1.pielikuma 4.1. punktu - prasību pārformulēt, pieturoties pie vienotas terminoloģijas, vai skaidrojot jēdzienus “viendabīgs lauks”, “nehomogēns lauks”, “standartapstākļi”. Kā arī precizēt prasību, jo nenoteiktība ± 30 % pie dozu vērtībām, kas ir tuvas nullei, tehniski nav sasniedzama. Piedāvātā redakcija | Artūrs Grigorjevs |
| 7. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums Ievērojot, to ka Projekta mērķis ir mazināt administratīvo slogu operatoriem, LMIFB aicina vienkāršot normatīvā akta prasības – ietverot skaidras, viennozīmīgas un nepārprotamas prasības, kas atvieglotu operatoru ikdienas darbu. Piekrītam SIA "INLAB" priekšlikumam par 1.pielikuma 3.2.1 punktu - ietvert prasību, ka EPD jākalibrē tādā enerģijas diapazonā, kādā EPD tiek izmantots. Aicinām ietvert prasību, ka EPD jākalibrē pie tiem Hp (0.07), Hp(3) vai Hp (10), pie kuriem EPD tiek izmantots. Tas ir būtiski, lai dozas tiktu novērtētas ticami. Pretējā gadījumā EPD izmantošana pēc būtības nav lietderīga un drošības standarti netiek ievēroti. Piedāvātā redakcija | Artūrs Grigorjevs |
| 8. | Noteikumu konsolidētā versija Pielikuma saturu skatīt dokumentā | Iebildums Ievērojot, to ka Projekta mērķis ir mazināt administratīvo slogu operatoriem, LMIFB aicina vienkāršot normatīvā akta prasības – ietverot skaidrus, viennozīmīgus un nepārprotamus jēdzienus, kas atvieglotu operatoru ikdienas darbu. Piekrītam SIA "INLAB" priekšlikumam par 1.pielikuma 2.1. un 3.1. punktiem - precizēt, kāda kopējā nenoteiktība tiek noteikta ar šo prasību, piemēram, TLD jūtības faktora pārbaudē iegūstamā TLD nenoteiktība un EPD kalibrēšanas procesā iegūstamā EPD nenoteiktība (mērlīdzekļa kalibrēšanas koeficienta nenoteiktība). Piedāvātā redakcija | Artūrs Grigorjevs |
| 9. | Noteikumu (grozījumu) projekts Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 223. nr.; 2018, 157. nr.) šādus grozījumus: | Priekšlikums Piedāvājam izteikt atsevišķu prasību uz studentiem un mācekļiem, jo šobrīd piedāvāta redakcija nav pārdomāta un nesīs papildu administratīvo slogu mācību iestādēm (tās nevar apzināt katra studenta darba vietu un iegūt informāciju no katra darba devēja). Piedāvātā redakcija “4.1 Operators nodrošina apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu mācekļiem un studentiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem operatora kontroles un pārraudzības zonās.” | Artūrs Grigorjevs |
| 10. | Noteikumu konsolidētā versija 4. Operators nodrošina apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu arī tiem apstarošanai pakļautiem darbiniekiem, kurus nenodarbina operators, kas ir atbildīgs par operatora kontroles un pārraudzības zonām, bet kuri šajās zonās veic kādas darbības, tai skaitā arī mācekļiem un studentiem (turpmāk - viesstrādnieki), sadarbojoties ar viesstrādnieku darba devēju. | Priekšlikums Piedāvājam izteikt atsevišķu prasību uz studentiem un mācekļiem, jo šobrīd piedāvāta redakcija nav pārdomāta un nesīs papildu administratīvo slogu mācību iestādēm (tās nevar apzināt katra studenta darba vietu un iegūt informāciju no katra darba devēja). Piedāvātā redakcija “4.1 Operators nodrošina apstarošanas kontroli un saņemto jonizējošā starojuma dozu novērtējumu mācekļiem un studentiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem operatora kontroles un pārraudzības zonās.” | Artūrs Grigorjevs |