1. Jonizējošā starojuma avotu kategoriju sistēmu veido piecas jonizējošā starojuma avotu kategorijas. Jonizējošā starojuma avotu kategorijas norādītas šī pielikuma 3.punktā. 1.kategorijas jonizējošā starojuma avoti ir visbīstamākie, jo tie var radīt ļoti augstu risku cilvēku veselībai, ja netiek pārvaldīti saskaņā ar radiācijas drošības un fiziskās aizsardzības prasībām. 5.kategorijas jonizējošā starojuma avoti ir vismazāk bīstami, tomēr arī šie avoti nepietiekamas kontroles gadījumā var radīt jonizējošā starojuma dozas, kas pārsniedz jonizējošā starojuma dozu limitus, tādēļ arī šie avoti pakļaujas atbilstošai uzraudzībai un kontrolei.

2. Radioaktīvo vielu saturošo jonizējošā starojuma avotu iedalījums kategorijās balstās uz avota bīstamību, ko raksturo katram radionuklīdam noteikts radioaktivitātes lielums D. Radioaktivitātes lielums D ir radioaktīvā materiāla daudzums (radioaktivitāte), kas gadījumā, ja neatrodas drošā uzraudzībā, var radīt tādu apstarojumu, kas izraisa apstarotās personas nāvi vai nodara neatgriezenisku kaitējumu, pazeminot personas dzīves kvalitāti. Praksē lietojamo radionuklīdu radioaktivitātes sliekšņi atbilstoši kategorijām noteikti šī pielikuma 4.punktā, izmantojot radioaktivitātes lielumus D. Gadījumā, ja šī pielikuma 4.punkta tabulā nav pieejami konkrētā radionuklīda radioaktivitātes lielumi D, tad izmanto Starptautiskās atomenerģijas aģentūras dokumentā “Dangerous Quantities of Radioactive Material (D-Values)” noteiktās vērtības.

3. Jonizējošā starojuma avotu kategorijas:

| Kategorija | Jonizējošā starojuma avotu pielietojuma joma | Koeficients A/D (radioaktivitāte/D) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Radioizotopu termoelektriskie ģeneratori (RTGs) Apstarošanas ierīces Teleterapijas avoti Fiksētie daudzstaru teleterapijas (gamma naža) avoti Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti | A/D > 1000 |
| 2 | Rūpnieciskās gamma radiogrāfijas avoti Brahiterapijas avoti Augstas radioaktivitātes kalibrēšanas avoti | 1000 > A/D > 10 |
| 3 | Rūpnieciskie mērinstrumenti (tajā skaitā līmeņrāži, mērinstrumenti uz konveijera) Dziļurbumu mērinstrumenti | 10 > A/D > 1 |
| 4 | Zemas dozas jaudas brahiterapijas avoti (izņemot acs plāksnītes un pastāvīgus implantus) Rūpnieciskie mērinstrumenti (tajā skaitā biezuma mērinstrumenti, blīvuma mērinstrumenti, mitruma/blīvuma mērinstrumenti, piepildījuma mērinstrumenti) Kaulu densitometri Statiskās elektrības noņēmēji | 1 > A/D > 0,01 |
| 5. | Zemas dozas jaudas brahiterapijas acs plāksnīšu un pastāvīgo implantu avoti Rentgenfluorescences (XRF) ierīces Elektronu satveršanas ierīces Mesbauera spektrometrijas avoti Pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) kontrolavoti, kā arī citi kontrolavoti | 0,01 > A/D un A > kopējā radioaktivitāte attiecīgajam radionuklīdam nepārsniedz Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumu Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” 1. pielikumā norādīto lielumu |

4. Jonizējošā starojuma avotu radioaktivitātes sliekšņi atbilstoši kategorijām:

| Nr.p.k. | Radionuklīds | 1.kategorija | 2.kategorija | 3.kategorija | 4.kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 x D | 10 x D | D | 0,01 x D |
|  |  | Radioaktivitāte, TBq | Radioaktivitāte, TBq | Radioaktivitāte, TBq | Radioaktivitāte, TBq |
| 1. | Am-241 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 2. | Am-241/Be | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 3. | Cf-252 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 4. | Cm-244 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 5. | Co-60 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 6. | Cs-137 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 7. | Gd-153 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 8. | Ir-192 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 9. | Pm-147 | 4 x 104 | 4 x 102 | 4 x 101 | 4 x 10-1 |
| 10. | Pu-238 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 11. | Pu-239 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 12. | Ra-226 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 13. | Se-75 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 14. | Sr-90 (Y-90) | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 15. | Tm-170 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 16. | Yb-169 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 17. | Au-198 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 18. | Cd-109 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 19. | Co-57 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 20. | Fe-55 | 8 x 105 | 8 x 103 | 8 x 102 | 8 x 100 |
| 21. | Ge-68 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 22. | Ni-63 | 6 x 104 | 6 x 102 | 6 x 101 | 6 x 10-1 |
| 23. | Pd-103 | 9 x 104 | 9 x 102 | 9 x 101 | 9 x 10-1 |
| 24. | Po-210 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 25. | Ru-106 (Rh-106) | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 26. | Tl-204 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 27. | Kr-85 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |

5. Nosakot jonizējošā starojuma avotu kategoriju, izvērtē šī pielikuma 3.punktā norādīto jonizējošā starojuma avotu pielietojuma jomu un noteikto koeficientu A/D. Vienlaikus ievēro šādus nosacījumus:

5.1. gadījumā, ja konkrētais jonizējošā starojuma avots pēc koeficienta A/D ir augstākā kategorijā nekā pēc tabulas norādītās pielietojuma jomas, tad jonizējošā starojuma avotam piešķir augstāku kategoriju;

5.2. gadījumā, ja konkrētais jonizējošā starojuma avots pēc tabulas norādītās pielietojuma jomas ir augstākā kategorijā nekā pēc koeficienta A/D, tad jonizējošā starojuma avotam piešķir augstāku kategoriju.

6. Ja kategorijas noteikšanas brīdī nav zināma jonizējošā starojuma avota pielietojuma joma atbilstoši šī pielikuma 3.punkta tabulā norādītajam, tad operators nosaka jonizējošā starojuma avotam kategoriju, pamatojoties uz A/D koeficientu.

7. Ja izmanto vaļējus starojuma avotus, tad operators nosaka kategoriju jonizējošā starojuma avotam, pamatojoties uz A/D koeficientu.

8. Ja jonizējošā starojuma avota radioaktivitāte kļūst mazāka par šī pielikuma 4.punkta tabulā noteikto slieksni, operators var pārskatīt kategoriju, balstoties uz A/D koeficientu. Par jonizējošā starojuma avota kategorijas izmaiņām informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

9. Gadījumos, kad radioaktīvie avoti nav nošķirti viens no otra ar fiziskām barjerām, atrodas tiešā tuvumā viens otram (piemēram, vienā telpā vai ēkā) vai glabāšanas vietās (piemēram, vienā nodalījumā), operators ņem vērā jonizējošā starojuma avotu kopējo radioaktivitāti, lai noteiktu atbilstošo kategoriju. Lai noteiktu jonizējošā starojuma avotu kopumam kategoriju, radionuklīda kopējā radioaktivitāte jādala ar attiecīgo radioaktivitātes D vērtību un aprēķinātais A/D koeficients jāsalīdzina ar šī pielikuma 3.punkta tabulā sniegtajiem A/D koeficientiem. Ja tiek apkopoti jonizējošā starojuma avoti ar dažādiem radionuklīdiem, kategorijas noteikšanai jāizmanto A/D koeficientu summa saskaņā ar formulu:

Kopējais A/D

A/D =

kur:

Ai,n = radionuklīda n katra individuāla avota i radioaktivitāte

Dn = radionuklīda n D vērtība