2. pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-1533 Dt]
noteikumiem Nr. [22-TA-1533 Nr]

“3. pielikums

Ministru kabineta

2006. gada 5. decembra

###### noteikumiem Nr. 981

###### Verificējamo mērīšanas līdzekļu noteiktā precizitāte

| Mērīšanas līdzekļa nosaukums un tā precizitāte atbilstoši normatīvajiem aktiem par metroloģisko kontroli, piemērojamiem standartiem un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums | Precizitāte | Maksimāli pieļaujamā kļūda (turpmāk – MPK) |  |  |  |  |
| 1. | Materiālie mēri garuma mērīšanai | I klase | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |  |  |  |
|  |  | II klase |  |  |  |  |  |
|  |  | D klase |  |  |  |  |  |
|  |  | S klase |  |  |  |  |  |
| 2. | Mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs | I klase | 0,1 + 0,1 L mm |  | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |  |
|  |  | II klase | 0,3 + 0,2 L mm |  |  |  |  |
| 3. | Metri un lineāli | I klase | 0,1 + 0,1 L mm |  | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |  |
|  |  | II klase | 0,3 + 0,2 L mm |  |  |  |  |
| 4. | Mērlentes | I klase | 0,1 + 0,1 L mm |  | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |  |
|  |  | II klase | 0,3 + 0,2 L mm |  |  |  |  |
|  |  | III klase | 0,6 + 0,4 L mm |  |  |  |  |
| 5. | Garuma mērīšanas līdzekļi | I klase | 0,125 %, bet ne mazāk par 0,005 Lm |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,25% |  |  |
|  |  | II klase | 0,25 %, bet ne mazāk par 0,01 Lm |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5% |  |  |
|  |  | III klase | 0,5 %, bet ne mazāk par 0,02 Lm |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 % |  |  |
| 6. | Laukuma mērīšanas līdzekļi (piemēram, ādas) | - | 1,0 %, bet ne mazāk par 1 dm2 |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2% |  |  |
| 7. | Daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi | - | ± 1,0 d |  |  |  |  |
| 8. | Taksometra skaitītāji (uzstādīti taksometrā) | patērētais laiks | ± 0,2 % |  |  |  |  |
|  |  | nobraukums | ± 2 % |  |  |  |  |
|  |  | braukšanas maksas aprēķins | ± 0,1 % |  |  |  |  |
| 9. | Neautomātiskie svari | I klase | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |  |  |  |
|  |  | II klase |  |  |  |  |  |
|  |  | III klase |  |  |  |  |  |
|  |  | IIII klase |  |  |  |  |  |
| 10. | Nepārtrauktas darbības summējošie svari | 0,5 klase | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |  |  |  |
|  |  | 1 klase | ± 0,5 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 % |  |  |  |
|  |  | 2 klase | ± 1 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 % |  |  |  |
| 11. | Pārtrauktas darbības summējošie svari | 0,2 klase | ± 0,10 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 % |  |  |  |
|  |  | 0,5 klase | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |  |  |  |
|  |  | 1 klase | ± 0,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,0 % |  |  |  |
|  |  | 2 klase | ± 1,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,0 % |  |  |  |
| 12. | Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai | XI, XII, XIII, XIIII (kategorija X) | ± 0,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 e |  |  |  |
|  |  |  | ± 1 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e |  |  |  |
|  |  |  | ± 1,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e |  |  |  |
|  |  | Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) (kategorija Y) | ± 1,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e |  |  |  |
|  |  |  | ± 2 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e |  |  |  |
|  |  |  | ± ± 2,5 e | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 e |  |  |  |
| 13. | Automātiskie gravimetriskie iepildes svari | X(x), Ref (x) klase | 7,2 %, ja m ≤ 50 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 % |  |  |  |
|  |  |  | 3,6 g, ja 50 g < m ≤ 100 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 g |  |  |  |
|  |  |  | 3,6 %, ja 100 g < m ≤ 200 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 % |  |  |  |
|  |  |  | 7,2 g, ja 200 g < m ≤ 300 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 g |  |  |  |
|  |  |  | 2,4 %, ja 300 g < m ≤ 500 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 3 % |  |  |  |
|  |  |  | 12 g, ja 500 g < m ≤ 1 000 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 15 g |  |  |  |
|  |  |  | 1,2 %, ja 1 000 g < m ≤ 10 000 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 1,5 % |  |  |  |
|  |  |  | 120 g, ja 10 000 g < m ≤ 15 000 g | MPK ekspluatācijā pieļaujama 150 g |  |  |  |
|  |  |  | 0,8 %, ja 15 000 g < m | MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 % |  |  |  |
| 14. | Dzelzceļa vagonu svari | 0,2 klase | ± 0,10 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 % |  |  |  |
|  |  | 0,5 klase | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,5 % |  |  |  |
|  |  | 1 klase | ± 0,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,0 % |  |  |  |
|  |  | 2 klase | ± 1,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,0 % |  |  |  |
| 15. | Automātiskie autosvari | 0,2 klase | ± 0,10 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,20 % |  |  |  |
|  |  | 0,5 klase | ± 0,25 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,50 % |  |  |  |
|  |  | 1 klase | ± 0,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,00 % |  |  |  |
|  |  | 2 klase | ± 1,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,00 % |  |  |  |
|  |  | 5 klase | ± 2,50 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 5,00 % |  |  |  |
|  |  | 10 klase | ± 5,00 % | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 10,00 % |  |  |  |
| 16. | Atsvari | M1, M1-2, M2, M2-3 un M3 klase | - | - |  |  |  |
| 17. | Automašīnu riepu spiediena mērītāji | - | ± 0,08 bar | mērāmais spiediens ≤ 4 bar |  |  |  |
|  |  | - | ± 0,16 bar | mērāmais spiediens > 4 bar un ≤ 10 bar |  |  |  |
|  |  | - | ± 0,25 bar | mērāmais spiediens > 10 bar |  |  |  |
| 18. | Manometri (Burdona manometriskās caurules tipa) | 0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5 un 4 klase | - | - |  |  |  |
| 19. | Manometri (membrānas un kapsulas tipa) | 0,6, 1, 1,6, 2,5 un 4 klase | - | - |  |  |  |
| 20. | Sfigmomanometri | - | ± 3 mm Hg vai ± 0,4 kPa | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 mm Hg ± 0,5 kPa |  |  |  |
| 21. | #### Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas | 0,3 klase | 0,3 % - mērsistēmas uz cauruļvadiem |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 klase | 0,5 % - degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus - mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (< 20 mPa·s) - kuģu tilpņu, dzelzceļa un auto cisternu uzpildes/iztukšošanas mērsistēmas - piena daudzuma mērsistēmas - lidmašīnu uzpildes mērsistēmas |  |  |  |  |
|  |  | 1 klase | 1,0 % - zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, mērītas temperatūrā −10o C vai augstākā - 0,3 un 0,5 klases mērsistēmas, lietojot šķidrumiem, kuru: - temperatūra ir zemāka par −10o C vai augstāka par 50o C - dinamiskā viskozitāte ir lielāka par 1000 mPa·s - maksimālā tilpuma plūsma nav lielāka par 20 l/h |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 klase | 1,5% - sašķidrinātā oglekļa dioksīda mērsistēmas - zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, mērītas temperatūrā, kas zemāka par −10o C (izņemot kriogēno šķidrumu) |  |  |  |  |
|  |  | 2,5 klase | 2,5% - kriogēno šķidrumu (temperatūra zem −153o C) mērsistēmas |  |  |  |  |
| 22. | Gāzes patēriņa skaitītāji | 1 un 1,5 klase | - |  |  |  |  |
| 23. | Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa) | - | ± 3 %, ja Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama – 6 %, + 3 % |  |
|  |  | - | ± 1,5 %, ja 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 % |  |
| 24. | Gāzes patēriņa skaitītāji (turbīnas un rotācijas virzuļu tipa) | - | ± 2 %, ja Qmin ≤ Q < Qt |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 % |  |
|  |  | - | ± 1 %, ja Qt ≤ Q ≤ Qmax |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,5 % |  |
| 25. | Gāzes tilpuma korektori | - | 0,5 %, ja vides temperatūra ir 20° C ± 3° C, mitrums 60% ± 15 % un nominālā elektroenerģijas padeve |  |  | - |  |
|  |  |  | 0,7 % temperatūras korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 % pārējo tipu korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi |  |  |  |  |
| 26. | Ūdens patēriņa skaitītāji | - | ja ūdens temperatūra < 30 C |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 2%, ja Q2 ≤ Q < Q4 |  |  |  | ± 5%, ja Q1 ≤ Q < Q2 |
|  |  |  | ja ūdens temperatūra > 300 C |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 3%, ja Q2 ≤ Q < Q4 |  |  |  | ± 5%, ja Q1 ≤ Q < Q2 |
| 27. | Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā | - | ± 2 ml (pārliešanas mērtrauki < 100 ml) |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 3 % (pārliešanas mērtrauki ≥ 100 ml) |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 5 % (dzērienu mērtrauki < 200 ml) |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 5 ml + 2,5 % (dzērienu mērtrauki ≥ 200 ml) |  |  |  |  |
| 28. | Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā | - | ± 3 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki ≥ 0,1 dm3 un pārliešanas mērtrauki) |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 5 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki < 0,1 dm3) |  |  |  |  |
| 29. | Stikla areometri (spirtam) | I, II un III klase | - |  |  | - |  |
| 30. | Vispārīgas nozīmes stikla areometri | - | < 2,0 kg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | < 0,6 kg/m3 (naftas produktiem) |  |  |  |  |
| 31. | Metāla mērtrauki degvielas uzpildes stacijās | - | ± 1/2000 no nominālā tilpuma |  |  |  |  |
| 32. | Alkometri | - | ± 0,020 mg/L, ja β - 0,000 mg/L līdz 0,400 mg/L |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0, 030 mg/L |  |
|  |  |  | 5 % no β, ja β ≥ 0,400 mg/L līdz 2,000 mg/L |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama 7,5 % no β |  |
|  |  |  | β2 - 0,9 mg/L, ja β > 2,000 mg/L |  |  | MPK ekspluatācijā pieļaujama 3xβ4 – 1,35 mg/L |  |
| 33. | Izplūdes gāzu analizatori | 0 un 1 klase | - |  |  | - |  |
| 34. | Siltumenerģijas skaitītāji | 1 klase | MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā |  |  |  |  |
|  |  | 2 klase |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 klase |  |  |  |  |  |
| 35. | Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji | A, B un C klase | - |  |  | - |  |
| 36. | Aktīvās elektroenerģijas tiešā pieslēguma induktīvie skaitītāji | 2 klase | - |  |  | - |  |
| 37. | Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – elektromehāniskie | 0,5, 1 un 2 klase | - |  |  | - |  |
| 38. | Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – statiskie/elektroniskie | 1 un 2 klase 0,2 S un 0,5 S klase 2 un 3 klase | - |  |  | - |  |
| 39. | Mērmaiņi (strāvmaiņi, spriegummaiņi un kombinētie mērmaiņi) | 0,2, 0,2 S, 0,5 un 0,5 S klase | - |  |  | - |  |
| 40. | Transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīces |  | ± 3 km/h, ja ātrums < 100 km/h |  |  |  |  |
|  |  |  | ± 3 %, ja ātrums > 100 km/h |  |  |  |  |
| Saīsinājumi: - L- garums metros; - Lm – minimālais mērāmais garums; - d – iedaļas vērtība; - e – verificēšanas iedaļas vērtība; - β - alkohola masas koncentrācijas references vērtība; - m – iepildījuma masas vērtība; - Qmin – minimālā plūsma; - Qmax – maksimālā plūsma; - Qt – pārejas plūsma; - Q1 – minimālā plūsma; - Q2 – pārejas plūsma; - Q4 – pārslodzes plūsma. |  |  |  |  |  |  |  |