
1.pielikums
1. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā
	Nr.
p.k.
	Izmeklējamais objekts
	Projekcija
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam vienā rentgenogrāfijā

	
	
	
	mGy*cm2
	µGy*m2

	1.
	Jostas skriemeļi
	Priekšējā (AP)
	1700
	170

	
	
	Sānu (LL)
	2800
	280

	2.
	Vēdera dobums
	Priekšējā (AP)
vai mugurējā (PA)
	3000
	300

	3.
	Iegurnis
	Priekšējā (AP) 
	1750
	175

	4.
	Gūžas locītava
	Priekšējā (AP) 
	700
	70

	5.
	Krūšu kurvis 
	Mugurējā (PA) 
	130
	13

	
	
	Sānu (LL) 
	350
	35

	6.
	Krūšu skriemeļi 
	Priekšējā (AP)
	700
	70

	
	
	Sānu (LL)
	1000
	100

	7.
	Galva
	Priekšējā (AP)
	650
	65

	
	
	Mugurējā (PA)
	650
	65

	
	
	Sānu LL
	600
	60

	8.
	Sejas un deguna blakusdobumi
	-
	500
	50




2. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā pediatrijā
2.1. Diagnostikas standartlīmeņi pēc svara un vecuma grupām
	Nr.
p.k.
	Izmeklējamais objekts
	Svara vai
vecuma grupa
	Projekcija
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam vienā rentgenogrāfijā 

	
	
	
	
	mGy*cm2
	µGy*m2

	1.1.
	Krūšu kurvis 
(svara grupas)
	<5kg
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	15
	1,5

	
	
	5 līdz <15kg
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	20,7
	2,0

	
	
	15 līdz <30kg
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	33,6
	3,3

	
	
	30 līdz <50kg
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	54,5
	5,4

	
	
	50 līdz <80kg
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	76.9
	7,6

	1.2.
	Krūšu kurvis 
(vecuma grupas)
	<1 mēnesis
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	7.1*
	0.7*

	
	
	1 mēnesis līdz <4 gadi
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	25.6
	2.5

	
	
	4 līdz <10 gadi
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	40.6
	4.0

	
	
	10 līdz <14 gadi
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	52.8
	5.2

	
	
	14 līdz <18 gadi
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	67.2
	6.7

	2.
	Galva
	3 mēneši līdz <1gads
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	64,2
	6,4

	
	
	
	Sānu (LL)
	82,84
	8,2

	
	
	1 līdz <6gadi
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	118,2
	11,8

	
	
	
	Sānu (LL)
	221,7
	22,1

	
	
	≥6gadi
	Priekšējā (AP), Mugurējā (PA)
	343,8
	34,3

	3.
	Vēdera dobums
	<5kg
	Priekšējā (AP)
	45
	4,5

	
	
	5 līdz <15kg
	Priekšējā (AP)
	61,1
	6,1

	
	
	15 līdz <30kg
	Priekšējā (AP)
	68,3
	6,8

	
	
	30 līdz <50kg
	Priekšējā (AP)
	168,8
	16,8

	
	
	50 līdz <80kg
	Priekšējā (AP)
	331,8
	33,1

	4.
	Iegurnis
	15 līdz <30kg
	Priekšējā (AP)
	178,8
	17,8

	
	
	30 līdz <50kg
	Priekšējā (AP)
	253,2
	25,3

	
	
	50 līdz <80kg
	Priekšējā (AP)
	600,1
	60,0

	5.
	Mikcijas cistouretrogrāfija   (MCU)
	<5kg
	-
	300
	30

	
	
	5 līdz <15kg
	-
	700
	70

	
	
	15 līdz <30kg
	-
	800
	80

	
	
	30 līdz <50kg
	-
	750
	75

	6.
	Deguna blakusdobumi
	1 līdz <6 gadi 
	Priekšējā (AP)
	320,0
	32,0

	
	
	6 līdz <18 gadi
	Priekšējā (AP)
	344,8
	34,4


*Tipiskā doza (iegūta no vienas ārstniecības iestādes sniegtās informācijas, tādējādi nav uzskatāma par standartlīmeni, bet to var izmantot kā piemēru salīdzināšanai)

2.2.  Dozas standartlīmeņu līknes rentgenogrāfijas izmeklējumiem pediatrijā
	Izmeklējamais objekts
	Svara vai
vecuma grupa
	Līknes vienādojums

	Krūšu kurvis (svara grupas)
	<10 kg
	

	
	10-80 kg
	

	Krūšu kurvis (vecuma grupas)
	1-18 gadi
	

	Vēdera dobums
	Līdz 80 kg
	

	Iegurnis
	Līdz 80 kg
	



3. Diagnostikas standartlīmeņi mamogrāfijā
	Nr.p.k.
	Projekcija
	Piena dziedzera vidējā jonizējošā starojuma doza vienā projekcijā1 (mGy)

	1.
	kraniokaudālā (CC) 
	2

	2.
	mediolaterālā slīpā (MLO)
	


Piezīme.
1 Doza noteikta, krūtij, kas saspiesta līdz 5,5 cm biezumam un sastāv no 50 % dziedzeraudu un 50 % taukaudu.
4. Diagnostikas standartlīmeņi fluoroskopijā
	Nr.
p.k.
	Darbību veids
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam1 (Gy*cm2)
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam1 (mGy*m2)

	1.
	Bārija maltīte (barium meal)
	18
	1,8

	2.
	Tievā zarna
	44
	4,4

	3.
	Bārija klizma (barium enema)
	40
	4,0

	4.
	Resnā zarna
	37
	3,7

	5.
	Endoskopiski retrogrādā holangiopankreatogrāfija (ERCP)
	30
	3,0

	6.
	Intravenozā urogrāfija (IVU)
	20
	2,0



5. Diagnostikas standartlīmeņi invazīvajā radioloģijā
5.1. Diagnostikas standartlīmenis koronārā angioplastijā un angiogrāfijā
	Nr.p.k.
	Darbību veids
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (Gy*cm2)
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (mGy*m2)

	1.
	Koronārā angioplastija (PTCA)
	100
	10

	2.
	Koronārā angiogrāfija (CA)
	60
	6,0



5.2. Diagnostikas standartlīmeņi invazīvajā radioloģijā
	Nr.p.k.
	Darbību veids
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (Gy*cm2)
	Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (mGy*m2)

	1.
	Flebogrāfija
	5
	0,5

	2.
	Apakšējo ekstremitāšu angiogrāfija (LLA)
	45
	4,5



[bookmark: _Hlk194074690]5.3. Diagnostikas standartlīmeņi invazīvajā radioloģijā pēc klīniskajām indikācijām
	Nr.
p.k
	Klīniskā indikācija
	Anatomiskais reģions
	PKA (Gy*cm2)
	T (min)
	Ka,r (mGy)

	1.
	Iegurņa artēriju okluzīva slimība
	Iegurnis
	57
	10
	251

	2.
	Transarteriāla ķīmijembolizācija (TACE)
	Aknas
	241
	18
	1867

	3.
	Augšstilba-paceles artēriju okluzīva slimība
	Apakšējā ekstremitāte
	26
	12
	99

	4.
	Žultsceļu drenāža
	Vēdera dobums
	22
	10
	194


Piezīmes.
PKA: gaisa kermas un laukuma reizinājums; T: fluoroskopijas laiks; Ka,r: kumulatīvā gaisa kerma references punktā.

6. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā
6.1. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā pēc anatomiskajiem reģioniem
	Nr.
p.k.
	Pārbaudes veids
	Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza1,2 (mGy) 
	Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums (mGy*cm)

	1.
	Galva (smadzenes)
	62
	1060

	2.
	Vēdera dobums un mazais iegurnis
	14
	700

	3.
	Jostas skriemeļi
	22
	500

	4.
	Krūšu kurvis 
	11
	430

	5.
	Krūšu kurvis (augstas izšķirtspējas datortomogrāfija)
	35
	280

	6.
	Deguna blakusdobumi
	16
	180

	7.
	Iegurņa kauli
	25
	520

	8.
	Kakla skriemeļi
	20
	370


Piezīmes.
1 Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza ir lielums CTDIvol. 
2 Nosaka mērījumos no ūdens ekvivalenta materiāla izgatavotam galvas fantomam, kura garums pa rotācijas asi ir vismaz 14 cm, diametrs − 16 cm, un no ūdens ekvivalenta materiāla izgatavotam vēdera dobuma fantomam, kura garums ir vismaz 14 cm, diametrs – 32 cm.
6.2. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā pēc klīniskajām indikācijām
	Nr.
p.k.
	Klīniskā indikācija
	Anatomiskais reģions
	CTDIvol,p1 (mGy)
	DLPp2 (mGy*cm)
	DLPt3 (mGy*cm)
	Skenēšanas garums (cm)

	1.
	Hemorāģisks insults - apstiprināšanai vai izslēgšanai
	Galva
	48
	807
	1386
	18

	2.
	Hronisks sinusīts - polipu apstiprināšanai vai izslēgšanai
	Deguna blakusdobumi
	11
	188
	211
	16

	3.
	Mugurkaula kakla daļa - traumatiska bojājuma apstiprināšanai vai izslēgšanai
	Mugurkauls
	17
	455
	495
	23

	4.
	Plaušu artērijas tromboembolija - apstiprināšanai vai izslēgšanai
	Krūškurvis
	9
	307
	364
	35

	5.
	Sirds vainagartērijas - kalcinētu plātnīšu un kalcija blīvuma kvantificēšana
	Sirds vainagartērijas
	4
	72
	81
	17

	6.
	Sirds vainagartērijas - asinsvadu izvērtēšana
	Sirds vainagartērijas
	25
	415
	459
	17

	7.
	Plaušu vēzis - onkoloģiskās stadijas noteikšana, primāra diagnostika un dinamiskā novērošana
	Smadzenes, krūškurvis, aknas
	8
	348
	628
	47

	8.
	Hepatocelulāra karcinoma - onkoloģiskās stadijas noteikšana
	Aknas
	9
	354
	1273
	37

	9.
	Lēkmjveida sāpes/sāpes vēderā  - konkrementa apstiprināšanai vai izslēgšanai 
	Vēdera dobums
	8
	436
	480
	48

	10.
	Apendicīts - apstiprināšanai vai izslēgšanai
	Vēdera dobums
	9
	498
	874
	49


Piezīmes.
1 CTDIvol,p: datortomogrāfijas vidējais tilpuma dozas indekss izmeklējumiem ar vairākām fāzēm 
2 DLP: jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums. DLPp: DLP vienā fāzē 
3 DLPt: vairākās fāzes saņemtais kopējais DLP 

7. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā pediatrijā
7.1. Diagnostikas standartlīmeņi pēc anatomiskajiem reģioniem
	Nr.
p.k.
	Izmeklējamais objekts
	Svara vai
vecuma grupa
	Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza (mGy)
	Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums (mGy*cm)

	1.
	Galva (smadzenes)
	0-24 mēneši
	13,3
	312

	
	
	2-5 gadi
	20,8
	485

	
	
	6-10 gadi
	21,8
	632

	
	
	11-17 gadi
	35,4
	858

	2.
	Deguna blakusdobumi 
	6-10 gadi
	10,7
	123

	
	
	11-17 gadi
	13,1
	151

	3.
	Galva + kakls
	0-24 mēneši
	13,1
	324

	
	
	2-5 gadi
	21,2
	533

	
	
	6-10 gadi
	25,7
	831

	
	
	11-17 gadi
	35,0
	1011

	4.
	Kakla skriemeļi
	0-24 mēneši
	3,2
	48

	
	
	2-5 gadi
	5,0
	98

	
	
	6-10 gadi
	5,8
	127

	
	
	11-17 gadi
	6,6
	164

	5.
	Plaušas
(svara grupas)
	Līdz 5 kg
	0,6
	40

	
	
	5-14 kg
	2,1
	58

	
	
	15-29 kg
	7,0
	110

	
	
	30-49 kg
	12,5
	164

	
	
	50 -80 kg
	17,0
	278

	6.
	Plaušas
(vecuma grupas)
	0-24 mēneši
	0,7
	69

	
	
	2-5 gadi
	3,3
	77

	
	
	6-10 gadi
	3,8
	128

	
	
	11-17 gadi
	4,2
	249

	7.
	Vēdera dobums
	<5kg
	-
	45

	
	
	5 līdz <15kg
	3,5
	120

	
	
	15 līdz <30kg
	5,4
	150

	
	
	30 līdz <50kg
	7,3
	210

	
	
	50 līdz <80kg
	13
	480



7.2. Dozas standartlīmeņu līknes plaušu datortomogrāfijā pediatrijā
	Izmeklējamais objekts
	Svara vai
vecuma grupa
	Līknes vienādojums

	Krūšu kurvis (svara grupas)
	 Līdz 80 kg
	

	Krūšu kurvis (vecuma grupas)
	Līdz 18 gadiem
	




8. Diagnostikas standartlīmeņi koniskā staru kūļa datortomogrāfijas izmeklējumos zobārstniecībā
	Izmeklējuma klīniskā indikācija
	Diagnostikas standartlīmenis (mGy*cm2)​

	Implantācija augšžoklī vai apakšžoklī​
	685​ 

	Implantācija abos žokļos​
	1000​

	Endodontija​
	610​



9. Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā
9.1. Tipiskie standartlīmeņi pieaugušiem pacientiem
	Nr.p. k.
	Izmeklējamais orgāns vai izmeklējuma veids
	Radionuklīds
	Ķīmiskā forma
	Standartlīmenis, MBq

	1
	Epitēlijķermenīšu izmeklējums
	99mTc
	Fosfonāti un fosfātu savienojumi
  (Tetrafosmīns)
	640

	2
	Limfātiskās sistēmas izmeklējums 
	99mTc
	Koloīds
	40

	3
	Miokarda perfūzijas izmeklējums (vienas dienas protokols ar miera un slodzes stāvokli) 
	99mTc
	Fosfonāti un fosfātu savienojumi
  (Tetrafosmīns)
	1010

	4
	Nieru dinamisks izmeklējums
	99mTc
	Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA)
	170

	5
	Onkoloģisko saslimšanu izmeklējums (digitāliem fotonu skaitīšanas detektoriem)
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	160

	6
	Onkoloģisko saslimšanu izmeklējums (analogiem detektoriem)
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	360

	7
	Prostatas ļaundabīga audzēja izmeklējums (digitāliem fotonu skaitīšanas detektoriem)
	18F
	DCFPyL
	160

	8
	Skeleta izmeklējums 
	99mTc
	MDP
	615

	9
	Vairogdziedzera scintigrāfija 
	99mTc
	Pertehnetāts
	110

	10
	Vairogdziedzera dozimetrija 
	131I
	Nātrija jodīds
	9



9.2. Tipiskie standartlīmeņi datortomogrāfijas daļai:

	Izmeklējums
	CTDI, mGy
	DLP, mGy*cm

	Skeleta SPECT/CT izmeklējums vājināšanās korekcijai
	2
	276

	PET/CT zemas dozas izmeklējumiem ķermenim
	4.3
	495



9.3. Rekomendētās ievadāmās radioaktivitātes pieaugušiem pacientiem
	Nr.
p. k.
	Izmeklējamais orgāns vai izmeklējuma veids
	Radionuklīds
	Ķīmiskā forma
	Rekomendētās ievadāmās radioaktivitātes vienam izmeklējumam
(MBq)

	1.
	Centrālā nervu sistēma

	1.1.
	Cisternogrāfija
	111In
	Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA)
	 20

	1.2.
	Galvas smadzenes 
	99mTc
	Heksametilpropilēna amīna oksīms (HMPAO)
	740

	
	
	
	Etilcisteīna dimērs (ECD)
	

	
	
	123I
	Ioflupāns
	150-250

	
	
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]150-250

	
	
	
	Fluorodopa (FDOPA)
	150-250

	
	
	
	Fluoretils (FET)
	250

	
	
	
	Florbetapīrs
	370

	
	
	
	Flutemetamols
	185

	
	
	
	Florbetabēns
	300

	
	
	11C
	Metionīns (MET)
	200-250

	2.
	Elpošanas orgānu sistēma

	2.1.
	Plaušas 
	81mKr
	Ūdens šķīdums
	 6000

	
	
	99mTc
	Cilvēka seruma albumīns (makroagregāti vai mikrosfēras, MAA)
	40-120

	
	
	99mTc
	Oglekļa suspensija (Technegas)
	20-30

	
	
	99mTc
	Dietilēn-triamino-penta-acetāta (DTPA) aerosols
	30-50

	
	
	99mTc
	Koloīds
	2

	3.
	Endokrīnā sistēma

	3.1.
	Epitēlijķermenīšu izmeklējums ar vienu radiofarmaceitisko preparātu 
	99mTc 
	Izonitrili (Sestamibi)
	500-700

	
	
	18F
	Fluoroholīns (FCH)
	100-370

	
	
	11C
	Holīns
	370

	
	
	
	Metionīns
	370-1100

	3.2.
	Epitēlijķermenīšu izmeklējums ar diviem radiofarmaceitiskiem preparātiem 
	99mTc 
	Izonitrili (Sestamibi)
	185-444

	
	
	99mTc 
	Pertehnetāts
	75-150

	
	
	123I
	Nātrija jodīds
	7.5-22

	3.2.
	Vairogdziedzeris
	99mTc 
	Nātrija pertehnetāts
	80

	
	
	99mTc 
	Izonitrili (Sestamibi)
	370

	
	
	123I
	Nātrija jodīds
	8

	
	
	131I
	Nātrija jodīds
	75-185

	4.
	Gremošanas sistēma

	4.1.
	Aknu funkcija
	99mTc
	Iminodiacetāta atvasinājumi (HIDA)
	111-185

	4.2.
	Barības vada pasāža
	99mTc
	Sēra koloīds
	37-50

	4.3.
	Barības vada atvilnis
	99mTc
	Sēra koloīds
	18-185

	4.4.
	Kuņģa iztukšošanās
	99mTc
	Sēra koloīds
	18-37

	4.5.
	Kuņģa un zarnu trakta asiņošana
	99mTc
	Eritrocīti
	550-1110

	4.6.
	Mekela divertikuls
	99mTc
	Nātrija pertehnetāts
	200

	4.7.
	Siekalu dziedzeri
	99mTc
	Nātrija pertehnetāts
	37

	4.8.
	Zarnu trakts
	111In
	Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA)
	3.7-10

	
	
	
	Hlorīds
	3.7-10

	
	
	67Ga
	Citrāts
	3.7-7.4

	5.
	Hematopoētiskā un limfātiskā sistēma

	5.1.
	Liesa
	99mTc
	Denaturēti eritrocīti (HDRBC)
	74-185

	5.2.
	Limfoscintigrāfija un sarglimfmezglu lokalizācija
	99mTc
	Iezīmēts koloīds (Albumīns)
	10-150

	
	
	
	Iezīmēts koloīds (Rēnija sulfīds)
	

	
	
	
	Iezīmēts koloīds (Tilmanocept)
	37-74

	5.3.
	Trombocītu dzīvotspēja
	111In
	Iezīmēti trombocīti
	 10-18.5

	6.
	Infekcijas un iekaisumi

	6.1.
	Infekcijas/iekaisumi
	99mTc
	Iezīmētie leikocīti
	185-370

	
	
	
	Iezīmētas antivielas
	400-800

	
	
	111In
	Iezīmēti leikocīti
	10-18

	
	
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	175-350

	7.
	Kauli

	7.1.
	Skelets 
	99mTc
	Fosfāti un citi fosfora savienojumi (HMDP, HDP, DPD)
	 300-740

	
	
	18F
	Nātrija fluorīds (NaF)
	185-370

	8.
	Onkoloģija

	8.1.
	Audzējs
	99mTc
	FAPI
	500

	
	
	99mTc
	Izonitrili (sestamibi)
	740-1110

	
	
	111In
	Pentetreotīds
	220

	
	
	123I
	Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG)
	185-370

	
	
	131I
	Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG)
	40-80

	
	
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	110-370

	
	
	
	Fluoroholīns (FCH)
	50-400

	
	
	
	Fluciklovīns (FACBC)
	370

	
	
	
	FDOPA
	50-400

	
	
	
	FAPI
	200-300

	
	
	11C
	Holīns
	400-600

	
	
	68Ga
	Prostatas specifisks membrānas antigēns (PSMA)
	100-200

	
	
	
	Somatostatīna analogi
	100-200

	
	
	
	FAPI
	200-300

	
	
	124I
	Nātrija jodīds
	20-185

	9.
	Sirds un asinsvadu sistēma

	9.1.
	Miokards – vienas dienas protokols (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT)
	201Tl
	Hlorīds
	74-111, atkārtota injekcija 37

	
	
	99mTc
	Fosfonāti un fosfātu savienojumi (Tetrafosmīns)
	250-400, atkārtotām 750-1200

	
	
	
	Izonotrili (Sestamibi)
	250-400, atkārtotām 750-1200

	
	
	123I
	Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG)
	111-185

	9.2.
	Miokards – divu dienu protokols (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT)
	99mTc
	Fosfonāti un fosfātu savienojumi (Tetrafosmīns)
	 350-700

	
	
	
	Izonotrili (Sestamibi)
	

	9.3.
	Miokards (pozitronu emisijas tomogrāfija PET)
	82Rb
	Hlorīds
	1110

	
	
	13N
	Amonjaks
	370-925

	
	
	15O
	Ūdens šķīdums
	400

	
	
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	185-400

	9.4.
	Sirds amiloidoze
	99mTc
	Fosfonāti un fosfātu savienojumi (HMDP, DPD, PYP)
	740 (555-925)

	9.5.
	Sirds funkcija/ERNA
	99mTc 

	Cilvēka seruma albumīns
	555-1110

	
	
	
	Iezīmēti eritrocīti
	

	
	
	
	Nātrija pertehnetāts
	

	9.6.
	Sirds funkcija/FPRNA
	99mTc

	Nātrija pertehnetāts
	555-1110

	
	
	
	Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA)
	

	
	
	
	Iezīmēti eritrocīti
	

	
	
	
	Cilvēka seruma albumīns
	

	
	
	
	Izonotrili (Sestamibi)
	

	
	
	
	Fosfonāti un fosfātu savienojumi (Tetrafosmīns)
	

	9.7.
	Sirds metabolisms
	18F
	Fluorodeoksiglikoze (FDG)
	185-400

	10.
	Urīnorgānu sistēma

	10.1.
	Nieres
	99mTc
	Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA)
	70

	10.2.
	Nieru funkcija
	99mTc
	Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA)
	37-185

	
	
	
	Betiatīds (MAG3)
	75

	10.3.
	Urīnceļu cistogramma
	99mTc
	Sēra koloīds
	20

	
	
	
	Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA)
	

	
	
	
	Nātrija pertehnetāts
	



10. Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā pediatrijā
10.1. Tipiskie standartlīmeņi pediatrijas pacientiem
	Svars, kg
	Rekomendētā radioaktivitāte, MBq

	
	99mTc DTPA
	99mTc MDP
	99mTc nātrija pertehnetāts
	18F FDG (ķermenim) veicot izmeklējumu ar analogo kristālu detektoru PET/CT sistēmām 
	18F FDG (ķermenim) veicot izmeklējumu ar DPC detektoru PET/CT sistēmām

	3
	19
	40
	10
	26
	26

	4
	22
	40
	10
	30
	26

	6
	26
	60
	10
	44
	26

	8
	30
	75
	12
	55
	33

	10
	34
	95
	15
	70
	38

	12
	37
	110
	18
	80
	44

	14
	40
	125
	20
	91
	48

	16
	43
	140
	22
	101
	53

	18
	45
	155
	25
	112
	57

	20
	47
	170
	27
	122
	62

	22
	50
	185
	30
	130
	65

	24
	52
	200
	32
	140
	70

	26
	54
	215
	34
	149
	74

	28
	56
	225
	36
	158
	78

	30
	58
	240
	38
	167
	82

	32
	60
	255
	41
	176
	85

	34
	61
	270
	43
	185
	89

	36
	63
	280
	45
	193
	93

	38
	65
	295
	47
	202
	96

	40
	67
	310
	50
	210
	99

	42
	68
	320
	51
	219
	103

	44
	70
	335
	54
	226
	106

	46
	71
	350
	56
	235
	109

	48
	73
	360
	58
	243
	113

	50
	74
	375
	60
	251
	116

	52
	76
	395
	63
	259
	119

	56
	78
	420
	67
	274
	125

	60
	81
	445
	71
	290
	132

	64
	84
	470
	75
	306
	137

	68
	86
	490
	78
	321
	143



10.2. Rekomendētās ievadāmās radioaktivitātes pediatrijas pacientiem
Pediatriskajiem pacientam ievadāmo radioaktivitāti rekomendēts aprēķināt pēc bāzes radioaktivitātes, vērtību reizinot ar daudzkāršotāju (koeficientu) atbilstoši rekomendētai radiofarmaceitiskai klasei.

Ievadāmā radioaktivitāte [MBq]= Bāzes radioaktivitāte x daudzkāršotājs

Gadījumos, kad aprēķinātā radioaktivitāte ir mazāka nekā minimālā rekomendētā radioaktivitāte, piemērojama minimālā radioaktivitāte.

	 
Radiofarmaceitiskais preparāts
	
Klase
	Bāzes radioaktivitāte
aprēķiniem
(MBq)
	Minimālā rekomendētā
radioaktivitāte1
(MBq)

	123I (Vairogdziedzeris)
	C
	0,6
	3

	123I Amfetamīns (Smadzenes)
	B
	13,0
	18

	123I HIPPURAN (Patoloģiska nieru darbība)
	B
	5,3
	10

	123I HIPPURAN (Normāla nieru darbība)
	A
	12,8
	10

	123I mIBG
	B
	28,0
	37

	131I mIBG
	B
	5,6
	35

	18F FDG-PET smadzenes
	B
	14,0
	14

	18F Nātrija fluorīds
	B
	10,5
	14

	67Ga Citrāts
	B
	5,6
	10

	67Ga-marķētie peptīdi
	B
	12,8
	14

	99mTc Albumīns (Sirds)
	B
	56,0
	80

	99mTc Koloīds (Kuņģa refluksa)
	B
	2,8
	10

	99mTc Koloīds (Aknas/Liesa)
	B
	5,6
	15

	99mTc Koloīds (Kaulu smadzenes)
	B
	21,0
	20

	99mTc DMSA
	B
	6,8
	18,5

	99mTc ECD
	B
	51,8
	100

	99mTc HMPAO (Smadzenes)
	B
	51,8
	100

	99mTc HMPAO (Baltie asins ķermenīši)
	B
	35,0
	40

	99mTc IDA (Žultsvads)
	B
	10,5
	20

	99mTc MAA/Mikrosfēras
	B
	5,6
	10

	99mTc MAG3
	A
	11,9
	15

	99mTc Pertehnetāts (Cistogrāfija)
	B
	1,4
	20

	99mTc Pertehnetāts (Ektopiskā kuņģa gļotāda)
	B
	10,5
	20

	99mTc Pertehnetāta (Sirds)
	B
	35,0
	80

	99mTc RBC (Asinsrites sistēma)
	B
	56,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Onkoloģiska saslimšana)
	B
	63,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (2 dienu protokola miokarda perfūzijas izmeklējuma miera fāzes minimālā radioaktivitāte)
	B
	42,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (2 dienu protokola miokarda perfūzijas izmeklējuma miera fāzes maksimālā radioaktivitāte)
	B
	63,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (2 dienu protokola miokarda perfūzijas izmeklējuma stresa fāzes minimālā radioaktivitāte)
	B
	42,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (2 dienu protokola miokarda perfūzijas izmeklējuma stresa fāzes maksimālā radioaktivitāte)
	B
	63,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Vienas dienas protokola miokarda perfūzijas izmeklējuma miera fāze)
	B
	28,0
	80

	99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Vienas dienas protokola miokarda perfūzijas izmeklējuma stresa fāze)
	B
	84,0
	80

	99mTc Denaturēts RBC (Liesa)
	B
	2,8
	20

	99Tc TECHNEGAS (Plaušu ventilācija)2
	B
	49,0
	100




Bāzes aktivitātes daudzkāršotājs (koeficients) 

Svars, kg 	Klase A 	Klase B	Klase C	Svars, kg 	Klase A 	Klase B	Klase C
3	1	1	1	32	3,77	7,29	14,00
4	1,12	1,14	1,33	34	3,88	7,72	15,00
6	1,47	1,71	2,00	36	4,00	8,00	16,00
8	1,71	2,14	3,00	38	4,18	8,43	17,00
10	1,94	2,71	3,67	40	4,29	8,86	18,00
12	2,18	3,14	4,67	42	4,41	9,14	19,00
14	2,35	3,57	5,67	44	4,53	9,57	20,00
16	2,53	4,00	6,33	46	4,65	10,00	21,00
18	2,71	4,43	7,33	48	4,77	10,29	22,00
20	2,88	4,86	8,33	50	4,88	10,71	23,00
22	3,06	5,29	9,33	52-54	5,00	11,29	24,67
24	3,18	5,71	10,00	56-58	5,24	12,00	26,67
26	3,35	6,14	11,00	60-62	5,47	12,71	28,67
28	3,47	6,43	12,00	64-66	5,65	13,43	31,00
30	3,65	6,86	13,00	68	5,77	14,00	32,33

[bookmark: _Toc469400132][bookmark: _Toc469923822]Piezīmes.
1 Minimālās rekomendētās radioaktivitātes aprēķinātas biežāk izmantotām gamma kamerām un pozitronu emisijas tomogrāfiem. Zemākas radioaktivitātes var tikt ievadītas, ja izmanto sistēmas ar augstāku skaitīšanas efektivitāti. 
2 Radioaktivitāte, kas nepieciešama, lai sagatavotu ventilācija iekārtu. Ieelpotas radioaktivitātes daudzums būs zemāks.

11. Aptuvena ekvivalence starp svara un vecuma grupām, lai salīdzinātu uz svaru balstītus diagnostikas standartlīmeņus ar uz vecumu balstītiem diagnostikas standartlīmeņiem
	
Vecums
	
Svara grupa
	Vecuma grupa, balstoties uz svara-vecuma tabulām
	Biežāk lietotā vecuma grupa, kas izmantota nacionālajiem dozu standartlīmeņiem

	Jaundzimušais
	<5 kg
	< 1 mēnesis
	0 gadi

	Zīdainis, agra bērnība
	5-15 kg
	1 mēnesis – 4 gadi
	1 gads

	Vidēja bērnība
	15-30 kg
	4-10 gadi
	5 gadi

	Agrs pusaudža vecums
	30-50 kg
	10-14 gadi
	10 gadi

	Vēlīns pusaudža vecums
	50-80 kg
	14-18 gadi
	15 gadi



