1.pielikums

1. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā

| Nr. p.k. | Izmeklējamais objekts | Projekcija | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam vienā rentgenogrāfijā (mGy*cm2) | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam vienā rentgenogrāfijā (µGy*m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jostas skriemeļi | Priekšējā (AP) | 1700 | 170 |
|  |  | Sānu (LL) | 2800 | 280 |
| 2. | Vēdera dobums | Priekšējā (AP) vai mugurējā (PA) | 3000 | 300 |
| 3. | Iegurnis | Priekšējā (AP) | 1750 | 175 |
| 4. | Gūžas locītava | Priekšējā (AP) | 700 | 70 |
| 5. | Krūšu kurvis | Mugurējā (PA) | 130 | 13 |
|  |  | Sānu (LL) | 350 | 35 |
| 6. | Krūšu skriemeļi | Priekšējā (AP) | 700 | 70 |
|  |  | Sānu (LL) | 1000 | 100 |
| 7. | Galva | Priekšējā (AP) vai mugurējā (PA) | 650 | 65 |
|  |  | Sānu LL | 600 | 60 |
| 8. | Sejas un deguna blakusdobumi | - | 500 | 50 |

2. Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā pediatrijā

a) Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā pediatrijā izteikti kā ieejas virsmas doza

| Nr. p.k. | Izmeklējamais objekts | Svara vai vecuma grupa | Projekcija | Ieejas virsmas doza pacientam vienā rentgenogrāfijā (mGy)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūšu kurvis | 5-<15kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 0,06 |
|  |  | 15-<30kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 0,08 |
|  |  | 15-<30kg | Sānu (LL) | 0,20 |
|  |  | 30-<50kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 0,11 |
| 2. | Galva | 5 gadi | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 1,50 |
|  |  | 5 gadi | Sānu (LL) | 1,00 |
| 3. | Iegurnis | <15kg | Priekšējā (AP) | 0,20 |
|  |  | 15-<30kg | Priekšējā (AP) | 0,90 |
| 4. | Vēdera dobums | 15-<30kg | Priekšējā (AP) | 0,40 |
|  |  | 30-<50kg | Priekšējā (AP) | 0,75 |

Piezīmes.

1 Jonizējošā starojuma doza gaisā (mGy) paredzēta attiecīgā svara vai vecuma grupas bērnam, citos gadījumos veic korekcijas, ņemot vērā pacienta vecumu vai svaru.

b) Diagnostikas standartlīmeņi rentgenogrāfijā pediatrijā izteikti kā gaisa kermas un laukuma reizinājums

| Nr. p.k. | Izmeklējamais objekts | Svara vai vecuma grupa | Projekcija | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam vienā rentgenogrāfijā (mGy*cm2) | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam vienā rentgenogrāfijā (µGy*m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūšu kurvis | <5kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 15 | 1,5 |
|  |  | 5-<15kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 22 | 2,2 |
|  |  | 15-<30kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 50 | 5 |
|  |  | 30-<50kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 70 | 7 |
|  |  | 50-<80kg | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 87 | 8,7 |
| 2. | Galva | 3mēneši-<1gads | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 215 | 21,5 |
|  |  |  | Sānu (LL) | 200 | 20 |
|  |  | 1-<6gadi | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 295 | 29,5 |
|  |  |  | Sānu (LL) | 250 | 25 |
|  |  | ≥6gadi | Priekšējā (AP), Mugurējā (PA) | 350 | 35 |
| 3. | Vēdera dobums | <5kg | Priekšējā (AP) | 45 | 4,5 |
|  |  | 5-<15kg | Priekšējā (AP) | 150 | 15 |
|  |  | 15-<30kg | Priekšējā (AP) | 250 | 25 |
|  |  | 30-<50kg | Priekšējā (AP) | 475 | 47,5 |
|  |  | 50-<80kg | Priekšējā (AP) | 700 | 70 |
| 4. | Iegurnis | 15-<30kg | Priekšējā (AP) | 180 | 18 |
|  |  | 30-<50kg | Priekšējā (AP) | 310 | 31 |
| 5. | Mikcijas cistouretrogrāfija (MCU) | <5kg |  | 300 | 30 |
|  |  | 5-<15kg |  | 700 | 70 |
|  |  | 15-<30kg |  | 800 | 80 |
|  |  | 30-<50kg |  | 750 | 75 |

3. Diagnostikas standartlīmeņi mamogrāfijā

| Nr.p.k. | Projekcija | Piena dziedzera vidējā jonizējošā starojuma doza vienā projekcijā1 (mGy) |
| --- | --- | --- |
| 1. | kraniokaudālā (CC) | 2 |
| 2. | mediolaterālā slīpā (MLO) | 2 |

Piezīme.

1 Doza noteikta, krūtij, kas saspiesta līdz 5,5 cm biezumam un sastāv no 50 % dziedzeraudu un 50 % taukaudu.

4. Diagnostikas standartlīmeņi fluoroskopijā

| Nr. p.k. | Darbību veids | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (Gy*cm2) | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (mGy*m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bārija maltīte (barium meal) | 18 | 1,8 |
| 2. | Tievā zarna | 44 | 4,4 |
| 3. | Bārija klizma (barium enema) | 40 | 4,0 |
| 4. | Resnā zarna | 37 | 3,7 |
| 5. | Endoskopiski retrogrādā holangiopankreatogrāfija (ERCP) | 30 | 3,0 |
| 6. | Intravenozā urogrāfija (IVU) | 20 | 2,0 |
| 7. | Flebogrāfija | 5 | 0,5 |
| 8. | Koronārā angiogrāfija (CA) | 60 | 6,0 |
| 9. | Apakšējo ekstremitāšu angiogrāfija (LLA) | 45 | 4,5 |
| Nr. p.k. | Darbību veids | Fluoroskopijas laiks, min |  |
| 1. | Bārija maltīte (barium meal) | 2,3 |  |
| 2. | Bārija klizma (barium enema) | 2,7 |  |
| 3. | Koronārā angiogrāfija (CA) | 5,6 |  |
| Nr. p.k. | Darbību veids | Ieejas virsmas doza pacientam, mGy |  |
| 1. | Intravenozā urogrāfija (IVU) | 10 |  |

5. Diagnostikas standartlīmeņi invazīvajā radioloģijā

5.1. Diagnostikas standartlīmenis koronārā angioplastijā

| Nr.p.k. | Darbību veids | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (Gy*cm2) | Gaisa kermas un laukuma reizinājums pacientam (mGy*m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koronārā angioplastija (PTCA) | 100 | 10 |

5.2. Diagnostikas standartlīmeņi invazīvajā radioloģijā pēc klīniskajām indikācijām

| Nr. p.k | Klīniskā indikācija | Anatomiskais reģions | PKA (Gy.cm2) | T (min) | Ka,r (mGy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iegurņa artēriju okluzīva slimība | Iegurnis | 57 | 10 | 251 |
| 2 | Transarteriāla ķīmijembolizācija | Aknas | 241 | 18 | 1867 |
| 3 | Augšstilba-paceles artēriju okluzīva slimība | Apakšējā ekstremitāte | 26 | 12 | 99 |
| 4 | Žultsceļu drenāža | Vēdera dobums | 22 | 10 | 194 |

Piezīmes.

PKA: gaisa kermas un laukuma reizinājums; T: fluoroskopijas laiks; Ka,r: kumulatīvā gaisa kerma references punktā

6. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā

6.1. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā pēc anatomiskajiem reģioniem

| Nr. p.k. | Pārbaudes veids | Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza1 (mGy) | Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums2 (mGy*cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galva (smadzenes) 3 | 62 | 1060 |
| 2. | Vēdera dobums un mazais iegurnis 4 | 14 | 700 |
| 3. | Jostas skriemeļi 4 | 22 | 500 |
| 4. | Krūšu kurvis 4 | 11 | 430 |
| 5. | Krūšu kurvis (augstas izšķirtspējas datortomogrāfija) 4 | 35 | 280 |
| 6. | Deguna blakusdobumi 3 | 16 | 180 |
| 7. | Iegurņa kauli 4 | 25 | 520 |
| 8. | Kakla skriemeļi 4 | 20 | 370 |

Piezīmes.

1 Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza ir lielums CTDIvol.

2 Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums ir lielums DLP.

3 Nosaka mērījumos no ūdens ekvivalenta materiāla izgatavotam galvas fantomam, kura garums pa rotācijas asi ir vismaz 14 cm, diametrs − 16 cm.

4 Nosaka mērījumos no ūdens ekvivalenta materiāla izgatavotam vēdera dobuma fantomam, kura garums ir vismaz 14 cm, diametrs – 32 cm.

6.2. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā pēc klīniskajām indikācijām

| Nr. p.k. | Klīniskā indikācija | Anatomiskais reģions | CTDIvol,p (mGy) | DLPp (mGy.cm) | DLPt (mGy.cm) | Skenēšanas garums (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemorāģisks insults - apstiprināšanai vai izslēgšanai | Galva | 48 | 807 | 1386 | 18 |
| 2 | Hronisks sinusīts - polipu apstiprināšanai vai izslēgšanai | Deguna blakusdobumi | 11 | 188 | 211 | 16 |
| 3 | Mugurkaula kakla daļa - traumatiska bojājuma apstiprināšanai vai izslēgšanai | Mugurkauls | 17 | 455 | 495 | 23 |
| 4 | Plaušu artērijas tromboembolija - apstiprināšanai vai izslēgšanai | Krūškurvis | 9 | 307 | 364 | 35 |
| 5 | Sirds vainagartērijas - kalcinētu plātnīšu un kalcija blīvuma kvantificēšana | Sirds vainagartērijas | 4 | 72 | 81 | 17 |
| 6 | Sirds vainagartērijas - asinsvadu izvērtēšana | Sirds vainagartērijas | 25 | 415 | 459 | 17 |
| 7 | Plaušu vēzis - onkoloģiskās stadijas noteikšana, primāra diagnostika un dinamiskā novērošana | Smadzenes, krūškurvis, aknas | 8 | 348 | 628 | 47 |
| 8 | Hepatocelulāra karcinoma - onkoloģiskās stadijas noteikšana | Aknas | 9 | 354 | 1273 | 37 |
| 9 | Lēkmjveida sāpes/sāpes vēderā - konkrementa apstiprināšanai vai izslēgšanai | Vēdera dobums | 8 | 436 | 480 | 48 |
| 10 | Apendicīts - apstiprināšanai vai izslēgšanai | Vēdera dobums | 9 | 498 | 874 | 49 |

Piezīme.

CTDIvol,p: datortomogrāfijas vidējais tilpuma dozas indekss izmeklējumiem ar vairākām fāzēm; DLP: jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums; DLPp: DLP vienā fāzē; DLPt: vairākās fāzes saņemtais kopējais DLP; SL: skenēšanas garums

7. Diagnostikas standartlīmeņi datortomogrāfijā pediatrijā

| Nr. p.k. | Izmeklējamais objekts | Svara vai vecuma grupa | Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza1 (mGy) | Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums2 (mGy*cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krūšu kurvis | <5kg | 1,4 | 35 |
|  |  | 5-<15kg | 1,8 | 50 |
|  |  | 15-<30kg | 2,7 | 70 |
|  |  | 30-<50kg | 3,7 | 115 |
|  |  | 50-<80kg | 5,4 | 200 |
| 2. | Galva (smadzenes) | 0-<3mēneši | 24 | 300 |
|  |  | 3mēneši-<1gads | 28 | 385 |
|  |  | 1-<6gadi | 40 | 505 |
|  |  | ≥6gadi | 50 | 650 |
| 3. | Vēdera dobums | <5kg | - | 45 |
|  |  | 5-<15kg | 3,5 | 120 |
|  |  | 15-<30kg | 5,4 | 150 |
|  |  | 30-<50kg | 7,3 | 210 |
|  |  | 50-<80kg | 13 | 480 |

Piezīmes.

1 Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma doza ir lielums CTDIvol.

2 Vienas manipulācijas (daudzu griezumu) vidējā jonizējošā starojuma dozas un garuma reizinājums ir lielums DLP.

8. Diagnostikas standartlīmeņi koniskā staru kūļa datortomogrāfijas izmeklējumos zobārstniecībā

| Nr.p.k. | Izmeklējuma klīniskā indikācija | Diagnostikas standartlīmenis (mGy cm2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implantācija augšžoklī vai apakšžoklī | 685 |
| 2. | Implantācija abos žokļos | 1000 |
| 3. | Endodontija | 610 |

9. Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā

| Nr. p. k. | Izmeklējamais orgāns vai scintigrāfijas veids | Radionuklīds | Ķīmiskā forma | Ievadāmās devas maksimālā kopējā radioaktivitāte vienam izmeklējumam (MBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skelets | 99mTc | Fosfāti un citi fosfora savienojumi | 600 |
| 2. | Skelets (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Fosfāti un citi fosfora savienojumi | 800 |
| 3. | Sarkanās kaula smadzenes | 99mTc | Koloīds | 400 |
| 4. | Galvas smadzenes (statiska) | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 500 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts un glukoheptonāts | 500 |
| 5. | Galvas smadzenes (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts, glukoheptonāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Eksametazīms | 500 |
| 6. | Galvas smadzeņu radionuklīdā angiogrāfija | 133Xe | Nātrija hlorīda izotonisks šķīdums | 400 |
|  |  | 99mTc | Heksametilpropilēna amīna oksīms (HMPAO) | 500 |
| 7. | Cisternogrāfija | 111In | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA) | 40 |
| 8. | Asaru dziedzeri un to drenāža | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 4 |
|  |  | 99mTc | Iezīmēts koloīds | 4 |
| 9. | Vairogdziedzeris | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 200 |
|  |  | 123I | Jodīds | 20 |
| 10. | Vairogdziedzera metastāzes | 131I | Jodīds | 400 |
| 11. | Epitēlijķermenīši | 201Tl | Tallija hlorīds | 80 |
| 12. | Plaušu perfūzija | 81mKr | Ūdens šķīdums | 6000 |
|  |  | 99mTc | Cilvēka seruma albumīns (makroagregāti vai mikrosfēras) | 100 |
|  |  | 133Xe | Nātrija hlorīda izotonisks šķīdums | 200 |
|  |  | 127Xe | Nātrija hlorīda izotonisks šķīdums | 200 |
| 13. | Plaušas (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Cilvēka seruma albumīna makroagregāti (MAA) | 200 |
| 14. | Plaušu ventilācija | 81mKr | Gāze | 6000 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāta (DTPA) aerosols | 80 |
|  |  | 133Xe | Gāze | 400 |
|  |  | 127Xe | Gāze | 200 |
| 15. | Aknas | 99mTc | Koloīds | 80 |
| 16. | Aknas (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 99mTc | Koloīds | 200 |
| 17. | Aknas un žultsceļi | 99mTc | Iminodiacetāta atvasinājumi (IDA) | 150 |
| 18. | Liesa | 99mTc | Denaturēti eritrocīti | 100 |
| 19. | Asins pirmā pasāža caur sirdi | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts, glukoheptonāts | 800 |
|  |  | 99mTc | Globulīna-3 makroagregāti (MAG3) | 400 |
| 20. | Sirds dobumi un asinsvadi | 99mTc | Cilvēka seruma albumīns | 800 |
|  |  | 99mTc | Iezīmēti eritrocīti | 800 |
| 21. | Miokards | 99mTc | Fosfonāti un fosfātu savienojumi |  |
|  |  | 99mTc | Izonitrili | 300 |
| 22. | Miokards (vienfotona emisijas datortomogrāfija SPECT) | 201Tl | Hlorīds | 100 |
|  |  | 99mTc | Fosfonāti un fosfātu savienojumi | 800 |
|  |  | 99mTc | Izonitrili | 600 |
| 23. | Siekalu dziedzeris un kuņģis | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 40 |
| 24. | Mekela divertikuls | 99mTc | Nātrija pertehnetāts | 400 |
| 25. | Kuņģa un zarnu trakta asiņošana | 99mTc | Koloīds | 400 |
|  |  | 99mTc | Eritrocīti | 400 |
| 26. | Kuņģa iztukšošanās | 99mTc | Neabsorbējamie savienojumi | 12 |
|  |  | 111In | Neabsorbējamie savienojumi | 12 |
|  |  | 113mIn | Neabsorbējamie savienojumi | 12 |
| 27. | Barības vada pasāža un atvilnis | 99mTc | Neabsorbējamie savienojumi | 40 |
|  |  | 99mTc | Koloīds | 40 |
| 28. | Nieru statiskā scintigrāfija | 99mTc | Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) | 160 |
| 29. | Nieru radionuklīdā angiogrāfija un dinamiskā scintigrāfija | 99mTc | Dietilēn-triamino-penta-acetāts (DTPA), glukonāts un glukoheptonāts | 350 |
|  |  | 99mTc | Globulīna-3 makroagregāti (MAG3) | 100 |
|  |  | 123I | O-jodhipurāns | 20 |
| 30. | Virsnieres | 75Se | Seleno-holesterols | 8 |
| 31. | Audzējs vai abscess | 67Ga | Citrāts | 300 |
|  |  | 201Tl | Hlorīds | 100 |
|  |  | 99mTc | Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) | 400 |
| 32. | Abscesi | 99mTc | Ar eksametazīmu iezīmētie leikocīti | 400 |
|  |  | 111In | Iezīmēti leikocīti | 20 |
| 33. | Audzējs | 99mTc | Dimerkapto-sukcīnskābe (DMSA) | 400 |
| 34. | Neiroektodermālie audzēji | 123I | Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG) | 400 |
|  |  | 131I | Meta-jod-benzil-guanidīns (MIBG) | 20 |
| 35. | Limfmezgli | 99mTc | Iezīmēts koloīds | 80 |
| 36. | Trombi asinsvados | 111In | Iezīmēti trombocīti | 20 |

10. Diagnostikas standartlīmeņi kodolmedicīnā pediatrijā

Pacientam ievadāmā aktivitāte tiek aprēķināta pēc bāzes aktivitātes, vērtību reizinot ar daudzkāršotāju (koeficientu) atbilstoši rekomendētai radiofarmaceitiskai klasei.

Aktivitāte [MBq]priekšrakstīts = Bāzes aktivitāte x daudzkāršotājs

Gadījumos, kad aprēķinātā aktivitāte ir mazāka nekā minimālā rekomendētā aktivitāte piemērojama minimālā aktivitāte.

| Radiofarmaceitiskais preparāts | Klase | Bāzes aktivitāte aprēķiniem (MBq) | Minimālā rekomendētā aktivitāte1 (MBq) |
| --- | --- | --- | --- |
| 123I (Vairogdziedzeris) | C | 0,6 | 3 |
| 123I Amfetamīns (Smadzenes) | B | 13,0 | 18 |
| 123I HIPPURAN (Patoloģiskā nieru darbība) | B | 5,3 | 10 |
| 123I HIPPURAN (Normāla nieru darbība) | A | 12,8 | 10 |
| 123I mIBG | B | 28,0 | 37 |
| 131I mIBG | B | 5,6 | 35 |
| 18F FDG-PET rumpis | B | 25,9 | 26 |
| 18F FDG-PET smadzenes | B | 14,0 | 14 |
| 18F Nātrija fluorīds | B | 10,5 | 14 |
| 67Ga Citrāts | B | 5,6 | 10 |
| 67Ga-marķētie peptīdi | B | 12,8 | 14 |
| 99mTc ALBUMIN (Sirds) | B | 56,0 | 80 |
| 99mTc COLLOID (kuņģa refluksa) | B | 2,8 | 10 |
| 99mTc COLLOID (Aknas/Liesa) | B | 5,6 | 15 |
| 99mTc COLLOID (Kaulu smadzenes) | B | 21,0 | 20 |
| 99mTc DMSA | B | 6,8 | 18,5 |
| 99mTc DTPA (Patoloģiskā nieru darbība) | B | 14,0 | 20 |
| 99mTc DTPA (Normālā nieru darbība) | A | 34,0 | 20 |
| 99mTc ECD | B | 51,8 | 100 |
| 99mTc HMPAO (Smadzenes) | B | 51,8 | 100 |
| 99mTc HMPAO (baltie asins ķermenīši) | B | 35,0 | 40 |
| 99mTc IDA (Žultsvads) | B | 10,5 | 20 |
| 99mTc MAA/Mikrosfēras | B | 5,6 | 10 |
| 99mTc MAG3 | A | 11,9 | 15 |
| 99mTc MDP | B | 35,0 | 40 |
| 99mTc Pertehnetāta (Cistogrāfija) | B | 1,4 | 20 |
| 99mTc Pertehnetāta (Ektopiskā kuņģa gļotāda) | B | 10,5 | 20 |
| 99mTc Pertehnetāta (“Cardiac First Pass”) | B | 35,0 | 80 |
| 99mTc Pertehnetāta (Vairogdziedzeris) | B | 5,6 | 10 |
| 99mTc RBC (Asinsrites sistēma) | B | 56,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Vēža meklēšanas aģents) | B | 63,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Relaksētas sirds skens 2-dienu protokols min.) | B | 42,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Relaksētas sirds skens 2-dienu protokols maks.) | B | 63,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Noslogotas sirds skens 2-dienu protokols min.) | B | 42,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Noslogotas sirds skens 2-dienu protokols maks.) | B | 63,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Relaksētas sirds skens 1-dienas protokols) | B | 28,0 | 80 |
| 99mTc SestaMIBI/Tetrofosmīns (Noslogotas sirds skens 1-dienas protokols) | B | 84,0 | 80 |
| 99mTc Liesa (Denaturēts RBC) | B | 2,8 | 20 |
| 99Tc TECHNEGAS (Plaušu ventilācija)2 | B | 49,0 | 100 |

Piezīmes.

1 Minimālās rekomendētās aktivitātes aprēķinātas biežāk izmantotām gamma kamerām un pozitronu emisijas tomogrāfiem. Zemākas aktivitātes var tikt priekšrakstītas, ja izmanto sistēmas ar augstāku skaitīšanas efektivitāti.

2 Aktivitātes slodze, kas nepieciešama, lai sagatavotu “Technegas” iekārtu. Ieelpotas aktivitātes daudzums būs mazāks.

Bāzes aktivitātes daudzkāršotājs (koeficients)

| Svars kg | Klase A | Klase B | Klase C | Svars kg | Klase A | Klase B | Klase C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3,77 | 7,29 | 14,00 |
| 4 | 1,12 | 1,14 | 1,33 | 34 | 3,88 | 7,72 | 15,00 |
| 6 | 1,47 | 1,71 | 2,00 | 36 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
| 8 | 1,71 | 2,14 | 3,00 | 38 | 4,18 | 8,43 | 17,00 |
| 10 | 1,94 | 2,71 | 3,67 | 40 | 4,29 | 8,86 | 18,00 |
| 12 | 2,18 | 3,14 | 4,67 | 42 | 4,41 | 9,14 | 19,00 |
| 14 | 2,35 | 3,57 | 5,67 | 44 | 4,53 | 9,57 | 20,00 |
| 16 | 2,53 | 4,00 | 6,33 | 46 | 4,65 | 10,00 | 21,00 |
| 18 | 2,71 | 4,43 | 7,33 | 48 | 4,77 | 10,29 | 22,00 |
| 20 | 2,88 | 4,86 | 8,33 | 50 | 4,88 | 10,71 | 23,00 |
| 22 | 3,06 | 5,29 | 9,33 | 52-54 | 5,00 | 11,29 | 24,67 |
| 24 | 3,18 | 5,71 | 10,00 | 56-58 | 5,24 | 12,00 | 26,67 |
| 26 | 3,35 | 6,14 | 11,00 | 60-62 | 5,47 | 12,71 | 28,67 |
| 28 | 3,47 | 6,43 | 12,00 | 64-66 | 5,65 | 13,43 | 31,00 |
| 30 | 3,65 | 6,86 | 13,00 | 68 | 5,77 | 14,00 | 32,33 |

11. Aptuvena ekvivalence starp svara un vecuma grupām, lai salīdzinātu uz svaru balstītus diagnostikas standartlīmeņus ar uz vecumu balstītiem diagnostikas standartlīmeņiem

| Vecums | Svara grupa | Vecuma grupa, balstoties uz svara-vecuma tabulām | Biežāk lietotā vecuma grupa, kas izmantota nacionālajiem dozu standartlīmeņiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaundzimušais | <5 kg | < 1 mēnesis | 0 gadi |
| Zīdainis, agra bērnība | 5-15 kg | 1 mēnesis – 4 gadi | 1 gads |
| Vidēja bērnība | 15-30 kg | 4-10 gadi | 5 gadi |
| Agrs pusaudža vecums | 30-50 kg | 10-14 gadi | 10 gadi |
| Vēlīns pusaudža vecums | 50-80 kg | 14-18 gadi | 15 gadi |