1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada  16. februāra
noteikumiem Nr. 104

Sterilas medicīniskas ierīces derīguma termiņa noteikšana pēc punktu metodes

I. Iepakojuma ārējās kārtas materiāls

(punkti)

| 1. | Kreppapīrs (viena loksne) | 20 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Trīskārtīgs neaustais materiāls (viena loksne) | 40 |
| 3. | Medicīniskā papīra maisiņš | 40 |
| 4. | Papīra-plastikāta maisiņš | 80 |
| 5. | Tyvek iepakojums | 100 |
| 6. | Konteiners (ar filtru, bez dubultā vāka, ar iekšējo iepakojumu) | 160 |
| 7. | Konteiners (ar filtru, ar dubulto vāku vai vāka ventiļu sistēmu, ar iekšējo iepakojumu) | 400 |

II. Iepakojuma iekšējās kārtas materiāls

(punkti)

| 1. | Audums | 20 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kreppapīrs (viena loksne) | 60 |
| 3. | Trīskārtīgs neaustais materiāls (viena loksne) | 80 |
| 4. | Medicīniskā papīra maisiņš | 80 |
| 5. | Papīra-plastikāta maisiņš | 100 |
| 6. | Tyvek iepakojums | 120 |

III. Papildu iepakojums sterilās barjeras aizsargāšanai

(punkti)

| 1. | Pretputekļu iepakojums | 400 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Slēgts konteiners (nesterils) | 250 |
| 3. | Kastes transportēšanai iestādes teritorijā | 250 |
| 4. | Konteineri transportēšanai ārpus iestādes teritorijas | 750 |

IV. Uzglabāšanas metode

(punkti)

| 1. | Pārsienamais galdiņš nodaļā | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Transporta rati | 0 |
| 3. | Vaļējs plaukts vai galds | 0 |
| 4. | Skapis, atvilktne, slēgts plaukts | 100 |

V. Uzglabāšanas vieta

(punkti)

| 1. | Palāta | 0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Procedūru istaba | 50 |
| 3. | Medicīnisko piederumu noliktava nodaļā | 75 |
| 4. | Sterilā materiāla noliktava (ventilācijas sistēmai, caur kuru ieplūst gaiss, nav baktericīdo filtru) | 100 |
| 5. | Sterilā materiāla noliktava (ventilācijas sistēmai, caur kuru ieplūst gaiss, ir baktericīdie filtri) | 300 |

VI. Punktu skaits un atbilstošais derīguma termiņš

| 1. | 1–25 | 24 stundas |
| --- | --- | --- |
| 2. | 26–50 | 7 diennaktis |
| 3. | 51–100 | 1 mēnesis |
| 4. | 101–200 | 2 mēneši |
| 5. | 201–300 | 3 mēneši |
| 6. | 301–400 | 6 mēneši |
| 7. | 401–600 | 1 gads |
| 8. | 601–750 | 2 gadi |
| 9. | >750 | 5 gadi |

VII. Aprēķina piemēri

| Nr. p. k. |  | Punkti | Derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Divkārtīgs kreppapīra iepakojums skapī procedūru istabā: |  |  |
| 1.1. | kreppapīra iepakojums (ārējā kārta) | 20 |  |
| 1.2. | kreppapīra iepakojums (iekšējā kārta) | 60 |  |
| 1.3. | skapis | 100 |  |
| 1.4. | procedūru istaba | 50 |  |
| Kopā |  | 230 | 3 mēneši |
| 2. | Kreppapīra (ārējā kārta), neaustā materiāla (iekšējā kārta) iepakojums operācijas sterilo materiālu noliktavas plauktā: |  |  |
| 2.1. | kreppapīra iepakojums (ārējā kārta) | 20 |  |
| 2.2. | trīskārtīgs neaustais materiāls (iekšējā kārta) | 80 |  |
| 2.3. | vaļējs plaukts | 0 |  |
| 2.4. | ķirurģisko operāciju bloka sterilo materiālu noliktava | 100 |  |
| Kopā |  | 200 | 2 mēneši |
| 3. | Vienkārtīgs papīra-plastikāta iepakojums procedūru istabā uz pārsienamā galdiņa: |  |  |
| 3.1. | papīra-plastikāta maisiņš | 80 |  |
| 3.2. | pārsienamais galdiņš nodaļā | 0 |  |
| 3.3. | procedūru istaba | 50 |  |
| Kopā |  | 130 | 2 mēneši |